LRDS “Ilūkste”									29.10.2021.

LPDS “Ilukste”

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по техническому обслуживанию коммерческой системы учета дизельного топлива в резервуарном парке ЛПДС “Илуксте” на базе оборудования

SAAB Tank Radar L/2

LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka

dīzeļdegvielas komercuzskaites iekārtu “SAAB Tank Radar L/2”

tehniskās apkalpošanas darbu saraksts

LIST

Works on technical maintenance of the commercial system of account of diesel oil in a tank park LRDS “Ilukste” SAAB Tank Radar L/2

on the base of equipment

1.Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2)

Ikceturkšņa tehniska apkope (TA-2)

Quarterly maintenance (M-2)

| № | Состав выполняемых работ Izpildāmo darbu sastāvs The scope of works | Трудозатраты, ч-час. Darbizlietojums, cilv.x st Working time, Per.x hrs | Стоимость, EUR Izmaksas, EUR Price, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ актов неисправностей и журнала измерений. Bojājumu aktu un mērījumu žurnālu analīze. Analysis of the failure reports and the protocol of measurements. |  |  |
| 2 | Проверка герметичности задвижек, влияющих на учет ДТ. DD uzskaiti ietekmējošo aizbīdņu hermētiskuma pārbaude. Visual leak check of gate valves. |  |  |
| 3 | Проверка состояния силовых и контрольных кабелей, электротехнического оборудования и заземления, питающего напряжения сети и блоков гарантийного питания. Spēka un kontroles kabeļu, elektrotehnisko iekārtu un zemējuma, tīkla baroj. sprieguma un garant. barošanas bloku stāvokļa pārbaude. Check of power supply voltage of the electric system, state of UPS units, power and control cables, earthing. |  |  |
| 4 | Проверка прохождение сигналов и данных цепи RTG-DAU – соединительные коробки – FCU – станция “Уровень”- станция “Учет”. Signālu virzīšanās un ķēdes datu pārbaude RTG-DAU - savien.kārbas -FCU - stac."Līmenis" stacija "Uzskaite". Check of fieled bus connections RTG - DAU - JB16 - FCU - computer station “Level” - computer station “Inventory”. |  |  |
| 5 | Проверка конфигурации компьютерной станции оператора “Уровень” (ПО- SAAB TANK MASTER) в присутствии заказчика и представителя стороны, сдающей ДТ. Operatora datoru stacijas «Līmenis» konfigurācijas pārbaude (PN - SAAB TANK MASTER) pasūtītāja un DD nododošās puses klātbūtnē. Check of a configuration of operator's station «Level». (SAAB TANK MASTER program) at the presence of the representatives of the customer. |  |  |
| 6 | Проверка конфигурации компьютерной станции оператора “Учет” (осуществляет расчёт массы по ГОСТу) в присутствии заказчика и представителя стороны, сдающей ДТ. Operatora datoru stacijas «Učet» konfigurācijas pārbaude (masas aprēķins pēc GOST) pasūtītāja un DD nododošās puses klātbūtnē. Check of a configuration of operator's station "Inventory" (mass calculation according to GOST) at the presence of the representatives of the customer. |  |  |
| 7 | Проверка обмена информацией между станцией “Уровень”, станцией “Учет” и другими удаленными клиентами. Informācijas apmaiņas starp staciju "Līmenis", staciju "Uzskaite" un citiem attālinātajiem klientiem. Check of information channel between station «Level», station «Inventory» and other remote clients. |  |  |
| 8 | Контроль метрологических характеристик (MX) по журналу измерений и ввод необходимой коррекции в присутствии Заказчика и представителя стороны, сдающей ДТ. Metroloģisko raksturojumu (MR) kontrole saskaņā ar mērījumu žurnālu un nepieciešamās korektūras ievadīšana pasūtītāja un DD nododošās puses klātbūtnē. Analysis of the protocol of measurements, check of the metrology performences and input of required adjusting in the program of computer station "Level" at the presence of the representatives of the customer. |  |  |
| 9 | Оформление отчётной документации. Atskaišu dokumentācijas noformēšana. Preparing of the tehnical protocols and acts. |  |  |
| ИТОГО: PAVISAM: TOTAL: |  |  |  |

2. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-3)

Ikgadējā tehniska apkope (TA-3)

Annual maintenance (M-3)

| № | Состав выполняемых работ Izpildāmo darbu sastāvs The scope of works | Трудозатраты, ч-час. Darbizlietojums, cilv.x st Working time, Per.x hrs | Стоимость, EUR Izmaksas, EUR Price, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ работы системы в течение прошедшего года, проведение ремонтных работ по необходимости, Sistēmas darba analīze pagājušā gada laikā, remonta darbu veikšana pēc nepieciešamības. Analysis of operationof system within year, repair by necessity. |  |  |
| 2 | Проверка состояния силовых и контрольных кабелей, электротехнического оборудования и заземления, напряжения электропитания и источников бесперебойного электроснабжения. Spēka un kontroles kabeļu, elektrotehnisko iekārtu un zemējuma, tīkla oaroj. sprieguma un garant. barošanas bloku stāvokļa pārbaude. Check of power supply voltage of the electric system, state of UPS units, power and control cables, earthing. |  |  |
| 3 | Подготовка к верификации каналов измерения уровня: Līmeņa mērīšanas kanālu verifikācijas sagatavošana: Preparation for verification of the channel of measuring of a level according: |  |  |
| 3.1 | осмотр и очистка радарных уровнемеров RTG 2940, RTG 3940; Radara līmeņmērītāju RTG 2940’ RTG 3940 apskate un tīrīšana; Visual check and cleaning of radar gauges RTG2940, RTG 3940; |  |  |
| 3.2 | ревизия клеммных коробок JB 16, проверка состояния клеммных соединений; Spaiļu kārbu JB 16 revīzija, spaiļu savienojumu stāvokļa pārbaude; Check of junction boxes JB 16, check of a state of junction terminals; |  |  |
| 3.3 | проверка работоспособности жидкокристаллических дисплеев подчинённых модулей DAU2100; Moduļu DAU2100 šķidro kristālu displeju darbspējas pārbaude; Visual check and functional test of LCD display of DAU2100 units; |  |  |
| 3.4 | выполнение контрольных замеров уровня; Līmeņa kontroles mērījumu veikšana; Hand-dip measurement of a level in the tanks; |  |  |
| 3.5 | устранение неисправностей. Bojājumu novēršana. Repair of the equipment. |  |  |
| 4. | Подготовка к верификации каналов измерения температуры: Temperatūras mērīšanas kanālu verifikācijas sagatavošana: Preparation for verification of the channel of measuring of a temperature according: |  |  |
| 4.1 | ревизия датчиков температуры TS QSS; Temperatūras devēju TS OSS revīzija. Visual check of temperature sensors TS OSS. |  |  |
| 4.2 | проверка работоспособности сенсоров Pt-100 многозонных датчиков температуры; выполнение контрольных измерений температуры; Daudzzonu temperatūras devēju Pt-100 sensoru darbspējas pārbaude; temperatūras kontrolmērījumu veikšana. Functional test of Pt-100 elements of multipoint temperature sensors, hand-dip measurement of a temperature in the tanks; |  |  |
| 4.3 | устранение неисправностей. Bojājumu novēršana. Repair of the equipment. |  |  |
| 5. | Проверка центрального блока обработки информации: Informācijas apstrādes centrāla bloka pārbaude. Auditing of the central processing unit of information. |  |  |
| 5.1 | проверка правильности функционирования программ; Programmu funkcionēšanas pareizības pārbaude. Validation of operation of the programs. |  |  |
| 5.2 | проверка программ на наличие вирусов; Programmu pārbaude vīrusu atklāšanai. Check of the programs for the computer viruses. |  |  |
| 5.3 | проверка наличия свободного места на жёстких дисках; Brīvas vietas esamības pārbaude uz cietajiem diskiem. Check of available free space on hard drives. |  |  |
| 5.4 | анализ информации содержащейся в отдельных регистрационных (log) файлах; Informācijas analīze, kura atrodas atsevišķos reģistrācijas failos (log). Analysis of the information contained in "log" files. |  |  |
| 5.5 | проверка правильности конфигурации полевого оборудования (RTG2940,RTG3940, DAU2100, TSOSS10) на станции оператора “Уровень”; Āra iekārtu (RTG2940, RTG 3940, DAU2100, TSOSS10) konfigurācijas pareizības pārbaude operatora stacijā "Līmenis". Check of a configuration of the field devices (RTG2940, RTG 3940, DAU2100, TSOSS10) and operator's station "Level". |  |  |
| 5.6 | проверка работоспособности резервного компьютера станции “Уровень”; Stacijas "Līmenis" rezerves datora darbspējas pārbaude. Functional test of the back-up computer station "Level". |  |  |
| 5.7 | контрольные вычисления массы и погрешности измерений для каждого резервуара станцией “Учет”; Masas un mērījumu kļūdas kontrolaprēķins katram rezervuāram, ko veic stacija "Uzskaite". Check of calculation of mass by station "Inventory". |  |  |
| 5.8 | Анализ работы программы станции “Учёт” на местах удалённых пользователей. Stacijas "Uzskaite" komunikācijas programmas analīze attālināto lietotāju darba vietās. Functional test of the communication program of station "Inventory" on the working places of the remote users. |  |  |
| 6. | Оформление протоколов измерений и вычислений. Mērījumu un kalkulāciju protokolu noformēšana. Preparing of the protocols of measurements and calculations. |  |  |
| 7. | Предъявление средств измерений и каналов измерений уровня и температуры для Метрологической аттестации. Merlidzekļu un katra rezervuāra līmeņa un temperatūras mērīšanas kanālu iesniegšana metroloģijas pārbaudei. Presentation on verification of the required documentation and channels of measuring of a level and temperature on metrological approval. |  |  |
| 8. | Оформление отчётной и технической документации. Atskaišu un tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Preparing of the technical protocols and acts. |  |  |
| ИТОГО: PAVISAM: TOTAL: |  |  |  |

3. Сводная таблица стоимости работ по ежеквартальному и годовому техническому обслуживанию.

Darbu izmaksu kopsavilkuma tabula saskaņā ar ikceturkšņa un ikgadējo tehnisko apkopi.

Summary table of cost of works on quarterly and annual maintenance.

| № | Вид работ Darbu veids. Type of maintenance. | Количество Daudzums Amount | Стоимость, EUR Izmaksas, EUR Price, EUR | Всего, EUR Pavisam, EUR Total, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2). Ikcetrukšņa tehniskā apkope (TA-2). Quarterly maintenance (M-2). | 3 |  |  |
| 2. | Ежегодное техническое обслуживание (ТО-3). Ikgadējā tehniskā apkope (TA-3). Annual maintenance (M-3). | 1 |  |  |
| Всего: Pavisam: Total: |  |  |  |  |

4. Состав системы учёта:

Uzskaites sistēmas sastāvs:

Structure of system of the account:

| № | Наименование средств измерения/оборудования Iekārtas/mērīšanas līdzekļu nosaukums Name of means of the measurement/equipment | Количество Skaits Amount | Погрешность Kļūda Error |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радарные уровнемеры RTG 2940 Radara līmeņmērītaji Radar gauges | 10 | 4 mm |
| 2 | Радарные уровнемеры RTG 3940 Radara līmeņmērītaji Radar gauges | 6 | 4 mm |
| 3 | Датчики температуры TSOSS 10 Temperatūras devēji Temperature sensors | 16 | 0.5 °C |
| 4 | Модули DAU 2100 Moduļi Modules | 16 |  |
| 5 | Модуль FCU 2160 Modulis Module | 1 |  |
| 6 | Модем FBM 2171 Modems Modem | 1 |  |
| 7 | Компьютерная станция оператора “Уровень” (программа SAAB Tank Master). Operatora datoru stacija “Līmenis” (programmatūra SAAB Tank Master). Operator’s station “Level” (SAAB Tank Master program). | 1 |  |
| 8 | Компьютерная станция оператора “Учёт”. Operatora datoru stacija “Učet”. Operator’s station “Inventory”. | 1 | 0,05% |

Adrese:

Address:

SIA “LatRosTrans”, “LRDS Ilūkste”, Šederes pagasts, Augšdaugavas novads, Latvija, LV-5474

LatRosTrans Ltd Augšdaugavas region, Šēdere civil parish, LRDS „Ilūkste, LV-5474, Latvia